附件：

三台县中医院

关于牙科综合治疗机采购的比选文件

第一章  比选邀请函

各潜在比选申请人：

经医院研究，决定采购牙科综合治疗机，现以公告方式邀请符合要求的供应商参加比选。

一、项目名称：牙科综合治疗机采购项目。

- 二、采购数量：1套；最高限价：8.64万元。

三、合格比选申请人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、与其他比选申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

7、具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（设备为I类医疗器械、不属于医疗器械不提供）。

8、法定代表人授权委托书；

9、提供产品的医疗器械产品注册证或备案凭证（非医疗器械产品除外）。

四、比选申请人资格证明文件

1、如比选申请人为法人单位，则提供有效的企业营业执照副本复印件；如比选申请人为事业单位，则提供事业单位法人证书副本复印件；如比选申请人为非盈利机构，则提供登记证书复印件。

2、提供具有良好的商业信誉承诺书及2020年度或2021年度的财务报告或银行资信证明。

注：（1）财务状况报告可不审计；成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告。（2）财务报表至少包括资产负债表、利润表/损益表。（3）银行资信证明须为递交比选响应文件日前3个月内由比选申请人所开立账户的银行开具的原件或复印件。

3、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

4、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

注：可提供承诺函。

5、提供参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

6、承诺与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系的承诺书；

7、提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件（本条对I类医疗器械产品，不具效力）。

8、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）。

- 9、提供产品的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（非医疗器械产品除外）。

- 五、报名方式及截止时间：请潜在比选人编辑短信：牙科综合治疗机报名+公司名称+联系人+联系电话，发送至13989277675。收到回复视为报名成功。三台县中医院采购办联系电话：0816-5261268，联系人：杨老师、李老师；

- 报名时间：2022年6月28日至2022年7月2日18:00（北京时间，节假日不休）。

六、响应文件递交截止时间：2022年7月5日14:50分（北京时间）。

- 七、递交响应文件地点、方式：响应文件一式两份（一正一副，密封）必须在截止时间前送达或邮寄（顺丰快递）至三台县中医院采购科（杨老师收，收件电话：13989277675）。逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件，请在邮件封面注明“牙科综合治疗机”。

八、比选时间：2022年7月5日14:50分（北京时间）。

九、比选地点：三台县中医院行政楼三楼会议室（如有变动，另行通知）。

十、比选公告将在三台县中医院官网以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：三台县中医院

地  址：三台县潼川镇学街31号

联系人：杨老师

电  话：0816 5261268

- 比选项目技术、服务、及其他商务要求

- 一、技术部分

- （一）、整机基础参数及控制系统

- 输入功率：≥300VA，控制系统：24V安全低电压控制，规避高电压操作风

- 按防电击类型分类：I类  B型

- 输入气压要求	0.55---0.6MPa，流量≥50L/min

- 输入水压要求	0.2---0.4Mpa，流量≥10L/min

- ▲控制系统采用双主控控制，主控、副控功能完全相同，便于护士操作，让医师专注于治疗。

- 硬质触摸控制面板，操作便捷，不会穿孔破损。

- ▲不少于九记忆位设置，具有一键复位、一键急救；漱口、冲盂水水量可调

- 吐痰位一键操控，靠背自动运行至吐痰位，口腔灯自动熄灭，冲盂水自动开启；靠背恢复治疗位，口腔灯自动开启，冲盂水自动关闭

- ▲灯立柱落地结构，牙椅与口腔灯、器械盘系统相互不干扰。

- （二）、牙科椅

- 机械运行机构：靠背高支点转点：有效改善靠背运行致病员推搓背的不适感

- 驱动系统：24V静音直流电机。

- ▲座椅最低位≤370mm，座椅最高位≥800mm。

- 最大负载：≥150Kg

- 靠背后倾范围：110～ 185°

- 头枕架：双关节，上下滑动行程120～ 150mm

- 扶手：不锈钢按压式扶手。

- （三）、治疗机

- ▲高分子材料机箱：不变形、不变色

- 机内配置负压发生器。强吸负压：≥ 27kPa；弱吸负压：≥ 10kPa

- 24V恒温加热系统：40℃±5℃

- ▲痰盂：可旋转玻璃痰盂，内高外低，防溢溅，拥有国家外观设计专利

- 冲盂、漱口水嘴：全不锈钢

- 可旋转助手架：强弱吸管极短管路设计，强弱吸管、三用枪管在牙椅处于最低位时也不会拖地；管路重量轻，提高吸唾时病员舒适感；助手架挂载一体式强弱吸过滤杯，远离痰盂，更加卫生，清洗方便

- 手机供水系统：蒸馏水、自来水可切换双路供水。

- （四）、口腔灯

- ▲LED冷光无影口腔灯：红外感应、液晶屏触摸双控调节

- ▲照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温：4000K-5500K七档，液晶数显触摸调节

- 具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响

- 无蓝光、频闪，具备护眼功能

- 自动存储医师使用的照度和色温

- 光斑≥80X120mm,成型方正，布光均匀，无影效果佳

- （五）、器械盘

- 整体注塑，配备成型贴合硅胶衬垫，可拆卸、易清洁

- 双器械盘：配置304不锈钢手术托盘

- ▲操控轻便、拥有国家外观设计专利（提供专利证书）

- 配置内窥镜系统及内窥镜支架

- 配置内置式洁牙机：输出的尖端主振动偏移1μm-100μm

- 配置内置式洁牙机：输出的半偏转率0.1-2N

- 配置内置式洁牙机：尖端输出功率3w-20w

- （六）、脚踏开关

- 组合式脚踏开关，可控冲盂、漱口水，操作便捷；踩压灵敏，操作简单、可靠

- （七）、医师椅

- 靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求

- 椅位升降可调节，范围140mm-160mm

- 铝合金五星脚架，坚固耐用

| 配 置 清 单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名 称 | 单 位 | 数量 |
| 牙椅 | 无缝PU皮坐垫 | 台 | 1 |
|  | 水电气一键开关装置 | 套 | 1 |
|  | 多功能组合脚踏开关 | 套 | 1 |
| 口腔灯 | LED无影灯 | 台 | 1 |
| 器械盘 | 下挂式器械盘 | 套 | 1 |
|  | 9记忆位触摸控制系统 | 套 | 1 |
|  | 高速手机管线 | 套 | 2 |
|  | 低速手机管线 | 套 | 1 |
|  | 管路防回吸系统 | 套 | 1 |
|  | 自动冲痰控制系统 | 套 | 1 |
|  | 触摸式控制 | 套 | 1 |
|  | 冷水三用枪 | 套 | 1 |
|  | 管路消毒系统 | 套 | 1 |
| 机箱 | 电控、手动旋转痰盂 | 套 | 1 |
|  | 负压发生系统（选位阀） | 套 | 1 |
|  | 纯净水供应系统 | 套 | 1 |
|  | 组合纸巾盒 | 套 | 1 |
|  | 冲盂系统 | 套 | 1 |
| 辅控 | 助手位多功能控制面板 | 套 | 1 |
|  | 强弱吸过滤系统 | 套 | 1 |
|  | 强吸 | 套 | 1 |
|  | 弱吸 | 套 | 1 |
|  | 冷热水三用喷枪 | 套 | 1 |
| 洁牙机 | 内置洁牙机接口，洁牙机 | 套 | 1 |
| 地箱 | 内置式 | 套 | 1 |
| 医生椅 | B型豪华医生座椅 | 套 | 1 |
| 护士椅 |  | 套 | 1 |
| 内窥镜系统 | 内窥镜系统 | 套 | 1 |
| 内窥镜支架 | 内窥镜支架 | 套 | 1 |
| 光纤手机管线 | 光纤手机管线 | 条 | 1 |
| MMC高仿瓷痰盂 | MMC高仿瓷痰盂 | 个 | 1 |
| 迅流冲盂系统 | 迅流冲盂系统 | 套 | 1 |

二、商务要求

1.签约地点及交货地点

1.1  合同签约地点：三台县中医院。

1.2  配送及安装地址：比选人指定地点。

1.3  交货期：签订合同后15日内。

2.质保期及售后服务要求

2.1质保期：验收合格后至少1年。在质保期内，所有的配件费、人工费、差旅费、运输费、搬运费等所有费用均由供应商承担。

2.2在质保期和免费维保期内，接到采购人报修通知后卖方响应时间≤2小时；提出解决方案≤12小时；维修人员到达现场时间≤48小时（不可抗力因素除外）。保修期内对采购人进行不少于1次的回访，了解用采购人设备的使用情况，及时解决有关问题。

2.3在设备使用期间，保证国内零配件送达时间不超过7天，进品零配件送达时间不超过20天。如果设备停产，其备件的供应期可达到8年及以上，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件（在承诺书中标明零配件价格）。

3.付款方法和条件

3.1  分两次付款：第一次为货到安装验收合格1个月内付合同总价的95% ，第二次为验收合格一年后1个月内付合同总价5% 。

3.2  付款方式：转账、电汇等非现金方式。

4.培训：负责设备安装、调试，确保正常运行，且负责操作人员的培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止，费用包含在总报价内。

5.验收：按照比选文件服务要求、响应文件响应情况和国家、行业标准进行验收。

★注：1、所有的商务要求均为实质性要求，负偏离则为无效响应文件。

2、报价超过采购最高限价为无效响应文件。

第三章  响应文件格式和要求

一、响应文件要求：响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

（一式两份，一正一副，封面注明包号和设备名称，报价为一次性报价。）

1、如比选申请人为法人单位，则提供有效的企业营业执照副本复印件；如比选申请人为事业单位，则提供事业单位法人证书副本复印件；如比选申请人为非盈利机构，则提供登记证书复印件；

2、提供具有良好的商业信誉承诺书及2020年度或2021年度的财务报告或银行资信证明。

注：（1）财务状况报告可不审计；成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告。（2）财务报表至少包括资产负债表、利润表/损益表。（3）银行资信证明须为递交比选响应文件日前3个月内由比选申请人所开立账户的银行开具的原件或复印件。

3、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

4、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

注：可提供承诺函。

5、提供参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

6、承诺与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系的承诺书；

7、提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件（本条对I类医疗器械产品，不具效力）。

8、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）。

9、提供产品的医疗器械产品注册证或备案凭证复印件（非医疗器械产品除外）

二、响应文件格式

一）本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，，比选申请人应根据比选文件要求及实际情况进行填写。但是，比选申请人响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，比选小组将在比选时以响应文件不规范予以比选申请人修正。

二）本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三）本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本比选项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格证明文件”格式

格式1-1

## 一、封面

（正本/副本）

项目

资格性响应文件

比选申请人名称：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人/单位负责人授权书

三台县中医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该比选采购活动的有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

注：1）比选申请人为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2）附法定代表人/单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3）响应文件由比选申请人法定代表人/单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4）所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

三台县中医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次比选采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的比选采购活动的行为。

（八）比选申请人未对本次比选项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次比选采购活动中，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

格式1-4

## 四、比选申请人、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：比选申请人应按比选文件相关要求提供证明材料，格式自拟。

第二部分     “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

（正本/副本）

项目

其它响应文件

比选申请人名称：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、响应函

三台县中医院：

1、我方全面研究了“              ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物/服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行比选合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的资格响应文件正本    份，副本    份；其它响应文件   份，副本    ，用于比选报价。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、本次比选，我方递交的响应文件有效期为比选文件规定起算之日起    天。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

联系电话：

日    期：       年       月       日

格式2-3

三、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-4

四、技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、比选申请人必须把比选文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-5

五、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1、比选申请人必须把比选文件第二章的商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-6

六、比选申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：比选申请人（仅限于比选申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

## 八、满足实质性要求承诺函

三台县中医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目比选文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

格式2-9

## 九、知识产权承诺函

三台县中医院：

我公司作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件总则“知识产权（实质性要求）”规定，现郑重承诺如下：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位响应文件中的报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交结果并追究法律责任。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

格式2-10

十、报价表

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价说明：

1.1  如产品为中华人民共和国关境内提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

1.2  如产品为中华人民共和国关境外提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品出厂费用、全部关税、增值税和其它税费、国内外运输与保险费、装卸费、报关及商检费用、代理、安装调试、培训、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

2、供应商如果需要对其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：           年       月        日

格式2-11

## 十一、分项报价明细表

项目名称：

第   包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、比选申请人人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，无法细分出报价组成因素的可直接报总价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

比选申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：           年       月        日
 第四章 评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按比选文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分：

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30（保留小数点后两位，四舍五入）。 | 以开标一览表为准，评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 技术指标和配置58% | 58 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得58分；星号条款(标注▲)的技术参数，一条不满足扣3分，非星号条款的技术参数，一条不满足扣1分（实质性要求除外），扣完为止。 |  |
| 3 | 履约能力6% | 6 | 根据投标人2020年以来类似业绩计算，每提供合同一个得1分，最多得6分。 | 类似业绩指：同品牌同型号设备销售业绩。 提供合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |
| 4 | 售后服务6% | 6 | 投标人提供完善的服务方案,完全符合招标文件商务要求的得6分；每有一项缺项漏项的扣2分，扣完为止；每有一项阐述不清、描述不明、描述错误得扣1分。 |  |